**附件2：采购需求**

1.多功能除颤监护仪，标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，可选配体外起搏，体温，无创血压，血氧监测，有创血压，呼末二氧化碳监测功能。

2.★除颤采用双相指数截断波技术，最大能量≥360J，具备自动阻抗补偿功能。

3.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量档位≥20，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作。

4.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

5.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

6.配备5导ECG监测，心电波形显示时间≥16S。

7.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

8.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

9.★可选配CPR传感器，具有CPR辅助功能，指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

10.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

11.彩色TFT显示屏≥5英寸, 分辨率≥600×800，同屏可显示≥3通道监护参数波形。

12.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

13.可存储≥24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音。数据可导出至电脑查看。

14.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

15.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。

16.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。

17.产品生产厂家在安徽省内需设有分公司，及时响应售后服务需求，提供营业执照证明材料。

18. ★除颤监护仪使用寿命≥8年。

**注1：带★参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；**

**注2：带★参数为关键技术参数，必须全部满足；不带★参数如有三条及以上不满足，即视为无效投标；**

**注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动**