附件2：采购需求

| - 包号 | - 设备名称 | - 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动生化分析仪 | 1主要技术性能 *1.1测量速度：生化比色分析恒速≥400测试/小时, 1.2测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等 1.3急诊检测能力：急诊样本优先检测 1.4光学系统 1.4.1分光方式：光栅后分光方式 1.4.2波长数量及范围：波长数量≥11个；范围要求340nm-800nm 1.4.3吸光度线性范围：0 Abs -3.2Abs 1.5温控系统 1.5.1温控方式：控温精度要求达到37C0.1C 1.6样本系统 1.6.1进样方式：智能灵活，圆盘式进样 1.6.2样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能 *1.6.3样本量：1.5ul–35ul,0.1 ul步进 1.7试剂系统 *1.7.1试剂量：15ul–350ul,1 ul步进 1.7.2同时在线分析项目：同时在线分析项目≥60个项目 1.7.3试剂开放程度：完全开放 1.8反应系统 *1.8.1反应位：无需扩展≥110个 1.8.2反应杯材质：可重复使用的硬质塑料比色杯 1.8.3反应时间：≥20分钟 1.8.4最小反应液体积：≤150ul 1.9其它系统 1.9.1清洗系统：全自动温水清洗反应杯 2产品配置 2.1工作软件：配备中文软件系统 2.2装机配套试剂：配备装机试剂一套 3售后服务 3.1安装培训：免费安装、调试、人员培训 3.2售后服务机构：厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商 3.3服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务。 *3.4质保期：整机质保三年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期 包移机. 4产品及企业相关资质要求 4.1认证要求：投标同系列产品具备CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证。获得国家技术创新示范企业称号，生产厂家需获得CNAS认证，并提供相关证明文件且加盖公章。 |  |
| - 2 | - 全自动化学发光免疫分析仪 | 序号; 项目名称; 技术性能要求. 1; 产品名称; 全自动化学发光免疫分析仪. 2; 主要技术性能. *2.1; 检测速度; ≥150T/h/模块；. 2.2; 发光方式; 化学发光. 2.3; 检测原理; 直接化学发光或者化学发光，电化学发光等. 2.4; 进样方式; 轨道式进样. 2.5; 样本位; 样本位：≥40，随时添加样本. 2.6; 试剂位; 试剂装载≥25个. 2.7; 检测项目; 新冠病毒IGG IGM甲功、性激素、肿瘤标志物、代谢、心肌、传染病、贫血、骨代谢、炎症(有白介素6和降钙素原)等. *2.8; 试剂冷藏; 具有24小时试剂冷藏功能，冷藏温度2-8摄氏度. 2.9; 试剂包装; 独立包装、无需预处理、多种规格. 2.10; 试剂补充; 无需加样暂停，可随时添加试剂. *2.11; 反应位; ≥80个. 2.12; 反应杯装载; 一次性装载≥400个. 2.13; 液面探测; 具有液面探测功能. 2.14; 防堵塞功能; 具有防堵塞报警功能. *2.15; 校准质控; 两点定标、周期≥28天、自带校准品、质控品. 2.16; 清洗液类别及稀释; 配置浓缩清洗液并可以机内自动稀释. 3; 产品配置. 3.1; 操作电脑; 台式电脑. 3.2; 工作软件; 配备中文软件系统. 3.3; 装机配套试剂; 配备装机试剂一套. 4; 售后服务. 4.1; 安装培训; 免费安装、调试、人员培训. 4.2; 售后服务机构; 厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商. 4.3; 服务响应; 工程师2小时内响应，24小时到位服务。. *4.4; 质保期; 整机质保三年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期，包移机。. |
| - 3 | - 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：B2型，100%外排， （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度：750mm（±10mm） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s *（6）系统排风总量：≥1050 m³/h （7）额定功率：≥1300W （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% *2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、柜体采用倾斜角，视角更大，操作方便； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板须采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，易于清洁； 3、工作区须采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内； 4、工作台面材质须为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，便于清理； 5、脚轮与支架一体化设计； 6、柜体和支架可分离； 7、安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。 * 8、前窗玻璃须采用双层夹胶防爆安全玻璃； 9、≥4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮时过滤器寿命到期，运行状态全部显示； *10、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降； 11、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 12、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 13、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露； 14、风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%； 15、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 16、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护 三、资格证明和技术文件 1.厂家通过ISO14001环境管理体系认证； 2.产品通过CE认证； 四、设备标准配置清单 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、排风管1个、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。 |  |
| - 4 | - 医用冷藏箱 | 结构设计： 1、箱体外壳须采用优质喷涂钢板； 2、内箱侧板须采用压花铝板，底板为PP材质； *3、容积≥250L。 温度控制： 1、需微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、需精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； *3、标配USB存储模块，每月可存数据≥8000条，最多可保存3年（36个月）数据， 超限后数据滚动覆盖； *4、箱内温度须稳定在2℃~8℃范围内； 5、可选配本地远程监控模块； 6、温度控制须提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 2、保温层采用环保聚氨酯发泡剂。 安全保障： *1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； *2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 人性化设计： 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 |  |
| 5 | UPS电源（含主机、电池、电池柜） | 技术参数 | 数量 |
| （1） | UPS电源主机 | *1：高频纯在线双变换式（三进单出，单进单出，可调节）容量：15KVA，功率：15KW 功率因数：≥1 2：显示：LCD显示,负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示。 3：电池电压：DC192V/216V/240V可调。 4：运用DSP技术的高性能机器，输入电压110VAC~300VAC ，50Hz/60Hz±5Hz，输入功率≥0.99；频率范围：46Hz ~ 54 Hz 或者56~ 64Hz 6：交流输出电压：208/220/230/240VAC可调± 1 %。 7：频率范围：110-300 VAC 于 50% 负载，176-300 VAC 于 100% 负载 8：三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；兼容发动机供电。 9：充电方式：内配置高频、大电流全隔离充电器，具有电池后备时间自扩展功能； *10：输入输出设有谐滤波器；提供REPO紧急关机功能，具有SNMP+USB+RS-232多重监控，支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,and MAC系统监控； *11、蓄电池品牌需与主机为同一品牌，三年免费保修，五年维护承诺书，需要针对此项目授权及售后承诺函原件（加盖原厂公章）。 | 1 |
| （2） | UPS电池 | 1、12V 38AH单体电池 2、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 *3、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。 4、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 5、蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。 6、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 7、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。 8、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过40mV。 9、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在5-15kPa范围内，开阀压力应在10-35kPa范围内。 10、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 11、蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%。 12、蓄电池的密封反应效率不低于97%。 13、蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于2%。 14、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。 15、生产蓄电池用的隔板需是蓄电池生产企业生产，并提供泰尔报告证明。 *16、极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，须提供相关专利证明。 17、蓄电池生产企业必须具备废旧电池回收资质，并提供相关资料，介绍对废旧电池的回收处理方式、各种资质、产能、清洁生产情况介绍等。 18、蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，须获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、SA8000认证证书，且各认证证书均应在有效期范围内（须提供加盖公章的证书扫描件或影印件）； 19、蓄电池生产企业应具有《排放污染物许可证》、《危险废物经营许可证》。 20、为保证产品质量，蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，企业或相关集团公司有2家通过CNAS认证的检测机构 22、蓄电池生产企业应已获得IATF16949体系认证 23、三年免费包换，五年维护承诺书 | 32 |
| （3） | 电池柜 | 1.UPS专用电池柜，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，采用钢板制成。 2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便。 | 1 |

注1：带*参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；

注2：带*参数为关键技术参数，必须全部满足；不带★参数如有三条及以上不满足，即视为无效投标；

注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动。