附件2：采购需求

| - 包号 | - 设备名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 彩色多普勒超声诊断系统 | - 一、货物名称： - 全数字彩色超声诊断系统 - 二、用途说明 - 2.1主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、经颅及其它等应用领域 - 2.2为保证产品的先进性，要求为2019年最新版本及最新出产机型，以产品首次注册日期为准（提供注册证证明） - 三、系统技术规格及概述 - 3.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，可上下、左右旋转 - ★3.2主机一体化高灵敏度彩色液晶触摸屏≥14英寸, 触摸屏可独立调整角度（提供证明文件） - 3.3控制面板可控制升降≥20cm - ★3.4主机标配全激活探头接口≥5个，即插即用（提供彩页证明并加盖厂家公章） - 3.5数字波束形成器 - 3.6多倍波束并行处理技术 - 3.7数字化动态聚焦 - 3.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit - 3.9谐波成像 - 3.10 M型成像 - ★3.11解剖M型成像：≥3条取样线（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.12 TDI组织多普勒成像 - 3.13 3D/4D成像 - 3.14 二维角度独立偏转成像 - 3.15 斑点噪音抑制 - 3.16二维/彩色双实时对比成像 - 3.17支持独立按键操作，支持二维和多普勒模式 - 3.18数字放大，全屏放大 - 3.19 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，穿刺引导线支持深度/长度标记，可调节位置及角度 - 3.20 穿刺针增强技术，具备多个角度可选，提高穿刺的准确性 - 3.21 配置内置自助超声教学系统，包括解剖示意图、扫查手法图、标准超声声像图、扫查方法描述等 - 3.22 二维灰阶成像单元 - 3.22.1 扫描线：每帧线密度≥512超声线 - ★3.22.2最大显示深度：≥45cm（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.22.3 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 - 3.22.4 TGC: ≥8段 - ★3.22.5 LGC: ≥8段（提供证明图片并加盖厂家公章） - ★3.22.6 动态范围: 20-320，可视可调（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.22.7增益调节：≥260（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.22.8 伪彩图谱: ≥20种（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.23 彩色多普勒成像单元 - 3.23.1 包括速度、能量、方向能量显示等 - 3.23.2显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI、B+C - ★3.23.3 彩色取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.24 频谱多普勒成像单元 - 3.24.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 - 3.24.2 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 - 3.24.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 - 3.24.4 PW最大速度: ≥12m/s（连续多普勒速度: ≥72m/s） - 3.24.5 最小速度: ≤2 mm /s（非噪声信号） - ★3.24.6 取样容积： 0.5-40mm（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.24.7 快速角度校正 - 3.24.8 支持频谱自动测量 - 3.25 实时三维成像单元 - 3.25.1 渲染模式≥两种包括：表面模式、骨骼模式 - 3.25.2 截面MPR功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现 - 3.25.3 断层Slice功能，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥21幅不同图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调 - 3.25.4 3D剪切功能，可进行3D立体图像编辑切割 - 3.25.5 支持一键自动显脸功能 - 3.26 测量/分析和报告 - 3.26.1 基础测量包 - 3.26.2 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，最多可配置15个参数 - 3.26.3 专科测量软件包，自动生成报告 - 3.26.4 产科测量软件包 ≥4胞胎对比测量分析 - ★3.26.5 IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示。（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.27 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 - 3.28 最大存储帧数:B模式100000帧(幅)、Color模式30000 帧(幅) 、M 模式180秒、PW/CW模式240秒 （提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.29 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、 灰阶曲线等多种参数的调节 - 3.30 ≥1TB SSD固态硬盘 - 3.31 内置超声工作站 - 3.32 多种图像格式传输：支持BMP、AVI、DCM、RAWDATA等格式输出，能够直接在普通PC 机上直接观看图像 - 3.33 支持DICOM 3.0,支持HDMI、S-video转接口输出 - 3.34 主机内置USB接口≥7个（提供证明图片并加盖厂家公章） - ★3.35 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥5段（提供证明图片并加盖厂家公章） - ★3.36频率范围：1.0-19.0HMz（依赖不同探头）（提供证明图片并加盖厂家公章） - 3.37 支持主机一体化、可拆卸耦合剂加热器 - 3.38 配备折叠式键盘（提供彩页证明并加盖厂家公章） - 3.39 具备专业探头放置架≥5个（不包括藕合剂放置架） - ★3.40 具备可充电双锂电池供电系统: 电池满电量状态下可支持≥1.5小时常规使用（视使用情况而定包括气压环境温度等因素）（提供厂家规格书说明并加盖厂家公章） - 配置要求 - 标配凸阵、线阵、相控阵三把探头 |

注1：带★参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；

注2：带★参数为关键技术参数，必须全部满足；不带★参数如有三条及以上不满足，即视为无效投标；

注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动。