附件2：采购需求

（一）我院现有彩超迈瑞DC-39技术参数

- 主机及技术参数：

1、通用功能

1.1、彩色显示器21.5寸，可上下、左右旋转，两侧带有镂空把手，方便操作。

1.2、主机一体化触摸屏13寸，触摸屏角度可调。

1.3、主机标配探头接口：4个

1.4、操作面板可升降、左右旋转

1.5、支持B/C双实时显示

1.6、多倍波束合成

1.7、二维灰阶模式

1.8、谐波成像模式

1.9、M型模式

1.10、彩色M型模式

1.11、解剖M型模式 (3条取样线）

1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）

1.15、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析

1.16、自由臂三维成像

1.17、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）

1.18、空间复合成像，要求曲别针试验可显示7条线

1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别4

1.20、频率复合成像

1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头

1.22、组织特异性成像

1.23、全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式

1.24、局部放大（支持前端、后端放大）

1.25、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

1.26、自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练

1.27、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

1.28、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

1.30、原始数据处理，可处理参数30项

1.31、标配造影成像，支持线阵探头、相控阵探头

双计时器

支持向后存储，6分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

1.32、标配弹性成像，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

2.探头规格

2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz

2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均2种

3、系统技术参数

3.1、二维灰阶成像单元

3.1.1、数字化声束形成器

3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.3、接收方式：发射、接收通道1024，多倍信号并行处理

3.1.4、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.1.5、TGC: 8段

3.1.6、LGC: 8段

3.1.7、动态范围: 30-200db，可视可调

3.2、彩色多普勒参数

3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.2.3、最大帧率: 300 帧/秒

3.2.4、支持B/C 同宽

3.3、频谱多普勒参数

3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.3.4、取样容积: 0.5-20mm

3.3.5、零位移动：8 级

3.3.6、支持频谱自动测量

4、测量功能

4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

4.2、妇产科测量：4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

4.3、自动NT测量

4.4、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据

4.5、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

5、检查存储和管理

5.1、检查存储

5.2、500G硬盘

5.3、内置超声工作站

- 连通性要求

6.1、支持网络连接

6.2、DICOM 3.0基本组件

6.3、视频/音频输入、输出

6.4、主机内置USB接口6个

7、安全和认证

经CE及SFDA认证

- （二）配置：

1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2、配置探头：腹部探头1把,频率范围2.0-5.0MHz,最大显示深度≥38cm;浅表探头1把、频率范围5.0-10.0MHz;心脏探头1把,频率范围2.0-4.0MHz.

(二）我院拟置换彩色多普勒超声系统技术参数

1.用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉其它。

2.系统技术规格及概述：

2.1 ≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器, 无闪烁，不间断逐行扫描

2.2 ≥13英寸液晶触摸屏,触摸屏可进行角度调节，通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数

2.3 操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移功能

2.4 探头接口数量：≥5 个(5 个探头接口均为无针式接口且大小一致）

2.5 二维灰阶模式、M 型模式、彩色 M 型模式

2.6 解剖 M 型模式(≥3 条取样线，360 度自由旋转)

2.7 彩色多普勒成像

2.8 频谱多普勒成像

2.9 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织 M 型模式

2.10 空间复合成像，做曲别针实验最高可显示 9 条线

★2.11 智能宽景成像技术，支持单晶体凸阵探头、线阵探头、心脏探头，同时支持不同颜色的彩色框及文字提示扫描速度过快和过慢（提供单晶体凸阵探头、线阵探头、心脏探头宽景成像证明图片，图片要求显示机器型号和探头型号

2.12 扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）

2.13 一键自动优化，一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.14 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

2.15 标配应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

2.16 标配实时剪切波弹性成像，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息，具有质控稳定性指数、质控图、质控指数三种质控形式

2.17 标配造影成像功能，支持腹部探头、浅表探头,支持低机械指数造影,具有双计时器，支持向后存储≥8 分钟电影，实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能；

2.18 标配造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8 个 ROI

★2.19 支持下载手机移动终端 APP 功能，可通过 APP将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，也可通过 APP 进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等（提供手机 APP 截图）

2.20 标配穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，支持增强平面多角度可调

2.21 全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

2.22 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值实时在屏幕上显示

2.23 支持手动触摸屏上进行注释和包络测量（提供证明图片）

3.测量/分析和报告

3.1 全科测量包，自动生成报告

★3.2 标配血管内中膜自动测量技术，可进行内中膜一段距离的自动描记和自动生成测量数据结果，测量数据包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标，具有 IMT 分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）。可实时自动获取，更新 6组 IMT 内膜厚度值，测量精度最小可达 5um，无需冻结图像

★3.3 鹰眼技术或者锐眼技术，实时显示取样框和根据需要调节取样框的大小（提供证明图片，显示取样框及分辨率变化）

★3.4 具有 2 种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，一种通过体表体位图标记血管（提供同一部位 2 种血管标记功能的证明图片）

4.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

4.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持 4D 电影回放

4.2 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行 32 项参数调节

★4.3 内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB 和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行(提供产品规格书证明)

5.系统技术参数及要求

5.1 二维灰阶模式：

5.1.1 最大显示深度:≥38cm

5.1.2 TGC: ≥8 段

★5.1.3 LGC: ≥8 段（提供证明图片，体现机器型号）

5.1.4 二维灰阶：≥256

5.1.5 伪彩图谱: ≥8 种

5.2 彩色多普勒成像

5.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

5.2.2 取样框偏转: ≥±30 度(线阵探头)

5.2.3 支持 B/C 同宽

5.3 频谱多普勒模式

5.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

5.3.2 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

5.3.3 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

5.3.4 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

5.3.5 偏转角度: ≥±30 度 (线阵探头)

6.探头规格

6.1 探头配置 ：单晶体凸阵探头、线阵探头、腔内凸阵探头、Resona 7OB线阵探头各壹把，共计四把。

★6.2 探头带宽:

单晶体凸阵探头带宽：1.2-6.0MHz，

线阵探头带宽: 4.0-14.0MHz

腔内凸阵探头带宽：3.0-11.0MHz

Resona 7OB线阵探头带宽: 4.0-14.0 MHz

7.外设和附件

7.1 耦合剂加热器

7.2 专业探头放置槽≥7 个，可以左右互换位置

8.其他要求：设备装机以后须经过验收，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任。