**附件1：投标人须知**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | **项目名称**：一次性多通道单孔腔镜穿刺器采购项目 **项目编号**：HQEY-2025X01 |
| 2 | **采购人：**霍邱县第二人民医院 **地址**：霍邱县城关镇蓼南路 |
| 3 | **开标时间：**2025年07月21日15:00**开标地点：**住院部大楼十六楼会议室 |
| 4 | **投标文件请胶装密封（一正两副）,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。** |
| 5 | **签订合同时间及地点：**公告结束**，**中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书。 |
| 6 | **供货地点**：霍邱县第二人民医院**供货期限**：中标人如不在7个工作日内完成合同签订以及合同要求的供货时限，医院方可视情节取消其本次中标结果(医院有特殊要求除外)。 |
| 7 | **验收标准**：完全响应采购文件相关条款要求**产品效期：**须留有至少80%的有效期。**付款方式：**我院收到耗材及相关清单票据，经验收合格办理入库，12个月滚动式付款。 |
| 8 | **为提高院网采购效率，投标人不足三家的，评委会可现场决定是否采用竞争性谈判或单一来源方式采购；如评委一致认定投标报价不具备竞争性，则本次采购项目作废。** |

**附件2：采购需求**

**1、采购要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单价限价/元 | 年预估量/个 | 总价限价/元 |
| 1 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | 440 | 150 | 66000 |
| 以上150个为年预估量，采购按实际使用量为准。 |

1. **技术参数**

**注：以下参数须全部满足，并提供相关检测报告作为佐证材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 | 1.1、适用于微创单孔腔镜手术,在手术中作为手术器械进出切口和器械操作的通道。 |
| 二 | 规格型号要求 | 2.1、直径5～310×高度20～300（单位mm)； |
| 2.2、通道数2—4个,通道直径3~12(单位mm)。 |
| 三 | 技术要求 | 3.1、表面应平整光滑，无毛刺和锋棱,无肉眼能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 |
| 3.2、多通道穿刺器的阀门开闭应灵活，无卡塞或阻塞现象。 |
| 3.3、产品的多通道密封体和切口保护套之间配合应良好。 |
| 3.4、多通道密封体的基座与器械通道之间的连接处应能承受>45N的拉力，连接处不应分离和脱落 |
| 3.5、阻气密封圈应具有良好的密封性，经4KPa的气压，冒出的气泡≤20 个。 |
| 3.6、多通道穿刺器表面粗糙度 Ra值最大值:有光亮Ra≤0.4um,无光亮Ra≤0.8um，抛光不到的部位Ra≤6.3um。 |
| 四 | 集采要求 | 4.1、须在安徽省医药集中采购平台挂网并点配送，并提供平台流水号和27位医保编码。 |
| 五 | 收费要求 | 5.1、安徽省医保收费目录可收费。 |
| 六 | 性能要求 | 6.1、可用于胸外科肋间固定。 |
| 七 | 样品要求 | 7.1、须在开标现场提供样品 |

**附件三：评标办法及其它**

1. 本次采购项目将采用有效最低价法方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、技术参数、项目完成期等）前提下，根据各家投标报价最低者确定中标人。

（2）如果最低报价出现两家或两家以上者，则通过评委评审确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本招标文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等。

2、招标过程中，如果评委一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则评委可以认定其报价无效，取消投标资格。2、评审过程中，如果评委一致认定投标人报价不合理，所报价格低于投标成本或有重大缺项漏项错项的，可以要求投标人提供合理说明，否则评委可以认定其报价无效，即取消其本次投标资格。

3、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输等所有费用。

4、投标文件请胶装密封（一正两副）,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

5、超过最高限价的投标报价为无效报价，取消投标资格。所投产品请注明产品名称、规格型号、生产厂家、注册证号（或备案号）（如有）、单位及价格等其他说明（示例见下表）。

|  |
| --- |
| **报 价 单** |
| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 单价（元） | 生产厂家或品牌 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |